招标编号：2017283

上海政法学院环境资源法实验室维护项目

询价文件

采 购 人：上海政法学院

二O一七 年十一月

目    录

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 技术要求

第四部分 附件

1、报价函格式

2、授权书格式

- 第一部分

- 询价公告

- 询价公告

上海政法学院资产处根据经济法学院的委托，根据学校相关招标采购规章规定，对环境资源法实验室维护项目进行公开询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：招案201783

2、项目预算：60000元

3、服务期要求：一年

4、项目名称：上海政法学院环境资源法实验室维护项目

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、 中华人民共和国境内注册独立法人企业。

- 具有相应的经营范围以及专业技术能力和相关经验；

- 具有良好的商业信誉；

- 本项目不接受联合体投标。

三、递交报价文件截止时间、地点：

递交截止时间：2017年11月27日上午9时

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314室

四、询价会时间、地点：

询价会时间：报价文件截止时间后5天内

谈判会地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314室

五、公告发布媒体上海政法学院网

六、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地 址：外青松公路7989号

联 系 人：张敏

电 话：39225038

如果供应商认为本采购项目对供应商的资格要求或者技术规格中存在倾向性或排斥性的内容的，可以在报价截止时间之前直接向上海政法学院提出质疑

- 第二部分

- 供应商须知

- 综合说明

  - 本项目采购单位：上海政法学院

1.2 本项目采购范围包括：环境资源法实验室维护项目

1.3 本项目询价文件的主要内容

一、谈判公告

二、供应商须知

三、项目要求

四、附件

1.4  本询价文件是本项目采购过程中的规范文件，是采购单位与成交单位签订该项目协议书的依据，也是本项目合同文件的主要组成部分。

- 询价方式与报价

2.1  本项目由成交单位提供环境资源法实验室维护项目，成交单位应对项目负责。

2.2   项目成交后，项目价格不再调整。

2.7  本项目的中标单位将按学校的规定时间和地点进行维护，全程由中标单位负责。工作人员在学校期间，伙食、住宿、运输等所有问题由成交单位自行解决，成交单位应结合学校实际情况，按学校要求自行作好时间安排。

- 项目要求

详见询价文件第三部分技术要求。

- 质量要求和标准

各投标商应充分注意，凡涉及本项目的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论其是否在本询价文件中已列明或未列明，投标供应商应无条件执行。（以高标准为准）

3.1  本项目必须满足现行有效的国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等要求。

3.2  须满足询价文件第三部分“技术要求”中所规定的内容。

- 响应文件的内容和要求

4.1  供应商应对询价文件进行研究分析，按照询价文件规定的有关内容编写响应文件。

4.2  响应文件主要内容:

- 报价函；

- 授权书；

- 报价说明

- 对本项目所提供的产品进行制作过程、工艺、及技术支持等的总说明；

- 企业简介、营业执照及相关资质复印件，业绩情况；

- 项目负责人员姓名、联系电话等

- 其它有必要说明的情况。

8、  响应文件的内容须齐全、字迹清楚，有关表格要按规定填写并加盖供应商公章和企业法定代表人或法定代表人委托代理人的印章。

9、 本项目的商品报价（包括单价、合价及报价总价）均应采用人民币“元”报价。

响应文件递交

5.1  响应文件应于谈判文件中规定的时间递交至指定的地点，报价截止时间后收到的响应文件将被拒绝。

5.2  响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，并装订成册。

5.3  响应文件正本一份和副本一份，在每一份响应文件封面或扉页须明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

5.4  响应文件的书写应清楚工整，除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

5.5  响应文件正本和副本须在封面或扉页以及规定签章处加盖供应商公章和企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

9.6  响应文件应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。

- 询价及评审

6.1  询价小组：由学校招标采购小组成员组成。

6.2  询价程序：

（1）成立询价评审小组；

（2）根据采购项目实际情况以及供应商的响应文件制定询价文件。询价文件应当明确询价程序、询价内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；

（3）确定参加询价的供应商名单；

（4）询价小组所有成员与供应商提交的文件逐个进行审核。

（5）建议或最终确定成交供应商。

（6） 询价成交结果确定原则：

本次询价在满足谈判文件规定的技术及其他要求的前提下，由报价最低的的供应商为中标单位。

6.4  采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

（1）未实质性响应询价文件；

（2）响应文件内容不真实；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）经询价后，不能满足采购需求的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

- 合同授予

7.1  合同将授予其响应文件符合询价文件要求，并能圆满地履行合同的供应商。

7.2  询价结束后，学校将在学校网站发出成交公告，成交公告将作为成交通知书是合同的一个组成部分。

7.3  成交供应商应按成交公告发出以后和学校签订合同。

7.4 询价文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

其它

8.1  无论报价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

8.2  询价单位无义务向未成交供应商解释未成交理由。

8.3  本询价文件解释权属采购询价单位。

第三部分

项目需求

一、维护要求

环境资源法实验室包括环境监测实验室（主教316C）、机房（主教317C）和模拟企业排口站房（教工食堂河边）。维护要求包括对实验室的主要硬件设备的保养、故障检修、配件更换等服务；软件平台及相关子系统的维护。

具体要求如下：

确保实验室硬件设备正常运行，出现故障及时解决。

确保实验室软件平台系统稳定运行，各个模块的功能都能正常工作，出现任何异常需及时处理。

确保模拟企业排口监测点位在线并且有最新的数据，不在线需及时处理。

做好平台相关服务器的维护工作。

确保现场模拟企业排口监测站点硬件设备正常工作，出现问题需及时处理。

确保现场模拟企业排口监测站点的数据采集软件正常运行，出现问题需及时处理。

二、维护范围

维护范围包含环境法实验室一期项目和环境法实验室二期项目，具体如下：

| 序号 | 分类 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室一期 | 多媒体教室装修 |  | 定制 | 防静电地板、防雷空调综合布线等 | 1 |
| 2 |  | 虚拟办公室装修 |  | 定制 | 防静电地板、防雷空调综合布线等 | 1 |
| 3 |  | 投影仪 | 索尼 | VPL-EX121 | 教育投影机 | 1 |
| 4 |  | 幕布 | 红叶 | 200英寸 | 200英寸 | 1 |
| 5 |  | 讲台 | 国产 | 复合实木 | 多媒体讲台 | 1 |
| 6 |  | 办公座椅 | 国产 | 复合实木 | 普通办公座椅 | 4 |
| 7 |  | 实验台 | 国产 | 复合实木 | 普通实验台 | 2 |
| 8 |  | 电脑座椅 | 国产 | 复合实木 | 学生用电脑座椅 | 48 |
| 9 |  | UPS电源 | 山特 | 3C20KS | 在线式UPS电源 | 1 |
| 10 |  | 打印机 | HP | LaserJet1020 | 黑白激光打印机 | 3 |
| 11 |  | 交换机 | 华为 | S5348TP-SI-AC | 48口 | 2 |
| 12 |  | 机柜 | 图腾 | 42U | 42U服务器机柜 | 2 |
| 13 | 实验室一期 | 废水污染源在线监测设备（COD） | 岛津 | UVM-4020 | UV法COD监测仪 | 1 |
| 14 |  | 水质自动采样器 | E+H | asp-station 2000 | 等比例水质采样器 | 1 |
| 15 |  | 数据采集传输设备 | 远大 | E&C-A7100 |  | 1 |
| 16 |  | 企业排污口模型 | 远大 | 定制 | 定制 | 1 |
| 17 |  | 手持式PH测量仪 | YSI | PH100 |  | 1 |
| 18 |  | 数码相机 | 奥林巴斯 | SZ-30MR |  | 2 |
| 19 |  | 数码摄像机 | 索尼 | HDR-CX270E |  | 2 |
| 20 |  | 自动化学分析仪 | 哈希 | DR1010 | 快速COD法 | 2 |
| 21 |  | 应用服务器 | DELL | PowerFdge R710 | 普通服务器 | 2 |
| 22 |  | 数据库服务器 | DELL | PowerFdge R710 | 高性能服务器 | 2 |
| 23 |  | 服务器操作系统 | 微软 | Windows Server 2008 标准版 | Windows Server 2008 标准版 | 4 |
| 24 |  | 数据库 | 微软 | SQL Server 2008 企业版 | SQL Server 2008 企业版 | 1 |
| 25 |  | KVM切换器 | 红泰龙 | HK-1708 |  | 1 |
| 27 |  | 模拟废水污染源在线监测子系统软件 |  |  | 定制开发 | 1 |
| 28 |  | 模拟化学实验室信息管理子系统软件 |  |  | 定制开发 | 1 |
| 29 | 实验室二期 | 环境法实验室信息综合管理平台 |  |  | 定制开发 | 1 |
| 30 |  | 环境法实验室门户网站 |  |  | 定制开发 | 1 |
| 31 |  | 案例模拟教学平台软件 |  |  | 定制开发 | 1 |
| 32 |  | 网络学习社区平台 |  |  | 定制开发 | 1 |
| 33 |  | 模拟环境污染源防治执法系统-排污许可证管理系统 |  |  | 定制开发 | 1 |
| 34 |  | 模拟环境污染源防治执法系统-排污费征收管理系统 |  |  | 定制开发 | 1 |
| 35 |  | 模拟环境污染源防治执法系统-总量管理系统 |  |  | 定制开发 | 1 |
| 36 |  | 模拟自然资源保护执法系统-土地市场动态监测与监管系统 |  |  | 定制开发 | 1 |

三、具体维护要求

1.软件例行检查

1.1 每日进行伺服器端软件例行检查，确保正常工作，资源正常使用，无异常。

1.2 每日进行数据库端软件例行检查，确保正常工作，资源正常使用，无异常。

1.3 每日进行平台端软件例行检查。检查在线状态、最新数据情况和最近一天的数据条数的统计信息。如发现有不在线的情况、最新数据时间异常的情况、小时数据缺失的情况，需要记录到例行维护记录中，并及时对异常情况展开调查，分析异常原因并对问题进行处理。

1.4 定期对平台中的配置信息进行信息维护。接到现场端配置信息的修改通知后，及时更新调整平台系统中对应的配置信息。

1.5 对数据库系统进行定期检查、维护、诊断，及时发现问题隐患，通过系统维护清理等手段，保障系统稳定、高效的运行。

1.6 保障系统运行环境，发现异常及时处理。

1.7 处理突发问题，如平台功能异常等。

2. 模拟企业排口例行维护

2.1现场例行维护内容包括：

COD：观察仪器运行过程，检查清洗、取样、加试剂、管道有无堵塞，检查试剂余量（必要时添加或更换）、自来水供应、泵取水情况，采样系统是否清洁。

自动采样器：观察仪器运行过程，检查蠕动泵管道有无堵塞，检查采样泵、水泵取水情况，采样系统是否清洁；检查分样转臂动作是否正常，检查采样瓶是否装满、冰柜温度是否准确，及时擦除冰柜内的霜。

数据采集监控仪：观察数据采集监控仪运行情况，信号灯是否运行正常并检查连接处有无损坏, 显示屏能否正常显示，检查实时数据与现场数据是否相符；模拟量输出仪器与仪器本身对比传输误差；

检查电力供应情况，进行房内管路状况检查，防止渗漏，屋面屋顶检查清扫，地面卫生清扫，以及维护屋内其他电器设备运转正常（如空调，灯具等）。

2.2每月现场维护内容包括：

COD：检查计量试管、反应池、检测池是否污染必要时清洗，清洗水样导管、试剂导管、废水导管，必要时更换。

自动采样器：清洗采样泵管和超标留样桶，必要时进行更换。

每月至少对自动监测仪器进行一次保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行清洗和维护。对数据存储／控制系统工作状态进行一次检查，对自动监测仪器进行一次日常校验。检查监测仪器接地情况，检查监测用房防雷措施；进行一次COD、氨氮、总磷、PH实际水样对比和质控样试验，进行一次现场校验。

2.3 每季度维护内容：

至少对COD的计量单元、反应单元、检测单元进行一次清洗；检查采样器蠕动泵管是否老化，必要时更换；各自动监测仪器管路，必要时清洗或更换，根据仪器说明书更换必要耗材。

每季度进行重复性、零点漂移和量程漂移试验。紫外（UV）吸收水质自动在线监测仪每月应进行CODCr转换系数的验证，验证样品数不低于6组。当废水组分或工况发生较大变化时，应及时进行转换系数的确认。

2.4 每年至少更换一次COD的水样导管、试剂导管、废水导管、活塞和密封圈。

2.5其他预防性维护

保持监测用房（监控箱）的清洁，保持设备的清洁，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。保持各仪器管路畅通，出水正常，无漏液。

对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。

2.6仪器废液应送相关单位妥善处理。

3. 机房和多媒体教室维护

每月例行巡检机房和多媒体教室，包括综合布线系统、强电供电系统、机房工程系统、防雷、接地系统、UPS系统、服务器、交换器等。对存在问题提出建议，判断故障设备和故障等级，并协商解决。

四、其他要求

1. 维护方应提供电话支持服务、远程在线服务及现场服务，第一时间提供技术支持。

2. 维护方应具备环境污染治理设施运营相关资质，在环境污染治理设施运行、维护、检修以及软件平台维护方面具有一定经验。

- 第四部分

附    件

附件 1

- 报 价 函

- 致：

- 1．在考察了项目现场和研究了                         项目的询价公告、供应商须知、询价文件内容、合同文件及附件后，我方愿以人民币(大写):              元整的每把单价按上述询价文件内容的条件要求承担上述项目

2．我方保证从投递响应文件之日起至报价有效期90天内遵守本响应文件。在此期限之内，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3．如贵方接受我方报价，我方保证按照业主的要求，组织力量，安排人员及在学校规定的时间内完成交货。

4．如果贵方接受我方报价，我方保证遵守贵方的书面成交通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本响应文件连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

5．我方理解贵方不一定接受我方的报价。

供应商：（公章）

法定代表人：（盖章）

公司地址：

日    期：

附件2

- 授  权  书

本授权书申明：

（公司注册地点）                   （公 司 名 称）

法定代表人           （姓  名）经合法授权，特代表本公司（以下称供应商）任命：

（公 司 名 称）      （职务）          （姓名）为正式的合法代理人,并授权该代理人在有关                          （项目名称）报价工作中,以供应商的名义签署响应文件、进行询价、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

供应商（公章））：

法定代表人（盖章）：

代理人签字：

地      点：

年    月    日

附件3

报价一览表

（自行设计报价表格）

报价须为完税报价。

响应方代表签字：

（加盖公章）

附件4

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （招标人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人授权代表签字：

报价人（公章）：

日期：      年      月