上海政法学院校园半自动体外除颤器采购项目招标需求

一、项目概况

为落实国家卫健委、红十字会等关于在公共场合配置自动体外除颤器（AED）的要求，缩短急救响应时间，提升单位应急能力，保障公众生命安全，我校在新建学生公寓楼配置4台半自动体外除颤器（AED），本次采购内容包括设备的供货、运输、安装、培训及售后服务等。根据学校相关招标采购规章规定，对采购项目进行招标，具体需求如下：

二、预算经费：5.6万元

三、时间：2026年4月7日---2026年4月15日

四、采购数量：4台

五、安装位置：新建学生公寓楼

六、投标单位资质、投标文件要求

（一）供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供营业执照复印件并加盖公章，营业执照具有本项目要求的经营范围。

2. 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与政府采购活动。

3.供应商须具备医疗器械经营许可证和二类医疗器械备案凭证、提供设备的注册证，提供相关证书复印件并加盖公章。

4.本项目不接受联合体招标，不得转包分包。

（二）投标文件要求

1.投标文件组成：

商务部分：投标函、法定代表人身份证明或授权委托书、投标人资质证明文件、业绩证明材料等。

技术部分：设备清单及技术参数、彩页及说明书、安装方案、培训方案、售后服务承诺（加盖公章）。等。

报价部分：投标报价表（报价含产品、运费及安装调试等所有费用，报价税费应含在设备价格之中，不应单独列项，采购后不再支付报价以外的任何费用）。中标供应商为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，采购人不再另行支付其它任何费用。即包括本项目规定的全部服务所产生的费用（包括但不限制于投标单位委派所有人员费用、设备费用、软件费用、各相关系统兼容开发费用等为实现本项目功能相关的一切费用）。

其他投标人认为需要提供的补充材料。

2.投标文件格式：投标文件需按照招标文件规定格式编制，胶装成册，正本1份，副本2份。

3.投标截止时间：2026年4月15日上午10:00。

4.投标文件递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院医务室。

七、设备参数及要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数或配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AED半自动体外除颤器 | 4台 | 1.设备使用寿命≥10年。 2主机尺寸不限,整机重量（含电池和电极片）2.0Kg～3.0Kg。 3.工作温度范围：满足-5℃～55℃，且从室温环境下进入-20℃环境后，至少能工作70分钟。 4.带屏设备采用≥7英寸彩色液晶显示屏，分辨率为800×480，可以通过检测环境光的变化自动调节屏幕亮度,提供多种语言支持，支持≥3种语言，可一键快速切换。 5.设备主机显示屏：可以显示按压频率数值。 6.语音提示:可根据环境嘈杂程度自动进行调节语音音量或语音提示，音量最高可达90分贝。 7.防尘防水性能:具备良好的防水防尘性能，防水防尘级别≥IP55。 8.抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.6m跌落冲击。 9.除颤技术:采用双相波除颤技术,成人最高能量≥360J, 10.患者类型选择:设备可通过电极片自动识别或一键切换功能选择成人/儿童病人类型，并根据病人类型自动匹配相应的除颤能量。 11.除颤充电性能:从开始分析至充电完成≤7s。 12.在适合条件下，至少可支持200J除颤治疗≥300次。 13.低电量报警后，至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电或至少6次360J除颤放电。 14.主机配备高性能一次性锂电池，电池加密识别，待机寿命≥6年。 15.电极片有效期≥5年,电极片应密封包装，外包装上需有明确有效期参数标示。 16.所投产品配备的电极片具备按压反馈功能：设备可监测按压频率，当按压频率不规范时，可提供反馈。 17.设备标配内部存储容量≥1GB，可储存自检报告≥2000份，可保存≥90分钟抢救现场录音。 18.可存储抢救记录数据，ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（包括急救时间、CPR持续时间、放电次数、除颤能量等）。 19.自检功能: 具有开机自检、每日、每周、每月、每季度、每半年自检功能，每日检测内容包括主控模块，电池(充放电检测)，电源模块，除颤电极片，治疗模块。 20.支持≥6种心律分析数据库。 21.只接受生产日期在3个月内的新效期产品。 22.设备配置4合1急救附件包，包含一次性丁腈手套，人工呼吸面膜，剪刀、剃毛刀，为抢救安全及效率提供保障。 23.配套智能管理平台或软件，可实现远程管理。 24.投标产品制造商三年内无责令停业停产，提供制造商承诺函同时加盖制造商公章。 |
| 2 | 立式机箱 | 4个 | 1.采用耐压耐腐蚀材料，并具备防晒防水等功能，放置室外防锈质保≥3年以上。 2.机柜尺寸：≥400*200*1200（mm）。 3.柜表喷涂处理；无锁，磁铁自吸。 4.开门触发声光报警，AED离位触发离位告警。 5.可视窗口，采用防老化PC耐力板。 6．主电接入220V交流电源使用，内置备用电源，主电断电时自动切换，确保通讯信息正常传输。 |

八、安装、培训与验收要求

订合同后5个工作日内完成供货安装调试，具备验收条件。

（一）安装服务：

1.供应商负责把设备安装到学校指定位置，并保证设备安装稳固安全、取收方便。

2.设备安装到位后需进行调试，以确保设备正常使用

3.电池、电极片必须为新品，以保障设备在效期内正常使用。

（二）培训服务要求：

提供一次免费的上门培训。

（三）验收要求：

设备到货、安装调试完成后由上海政法学院项目监管小组与投标单位共同进行检查验收，核对设备型号、数量、配件是否与投标文件及合同一致；检查设备外观是否完好，无破损、划痕；核查产品合格证、医疗器械注册证、检测报告等相关资质文件是否齐全有效。投标单位需提供每台设备的出厂检验报告，设备通电自检是否正常，模拟不同人群除颤操作，验证各项功能是否正常。验收合格后开启使用。

九、质保与售后服务

1.质保期限：三年，自验收合格之日起。

2.故障响应：保修范围内的故障、损坏、质量问题经采购方送修后，由厂家承担免费维修责任；非保修范围内的故障、损坏、质量问题，可根据设备情况提供有偿服务。有专门针对本项目的服务人员，2小时内响应，24小时处理遇到的突发情况。

3.定期维护：质保期内提供每年不少于2次的免费上门维护服务，包括设备功能检测、电池电量检查、电极片有效期核查、清洁保养等，提供维护报告。

4.耗材供应：提供电池、电极片、急救包等耗材等过期更换服务。耗材更换响应时间≤3个工作日。

十、评标办法

1、本次招标将成立评审小组，评审小组本着“公平、公正、择优、诚信”的原则，从质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。采购人应当从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商或书面授权询价小组直接确定成交供应商。

2、报名需要提供的资料和设备参数描述中重点功能项中任意一项内容有缺失或不符合规定的，该投标文件作废标处理。

十一、结算与付款

付款方式：项目验收合格，正式启用后一次性支付费用，付款以转账形式支付。

上海政法学院后勤保障处

2026年4月3日